{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":14,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,0,4],[30,3,30,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Liquido","contenitore","quantità","evaporazione normale",null,"quenching",null,"% ossigeno",null,null,"Volume Lab [m3] =",864,null,"aria normale"]
[null,null,"[l]","perdita statica [l/h]","gas evap STP [m3/h]","gas evap STP [m3]",null,"(senza ricambio)",{"$nulls":4},"O2",20.9]
["Azoto Liquido",{"$nulls":11},"N2",78.1]
[null,"ranger ",100,0.5952380952380952,0.41463928571428565,69.65939999999999,null,19.340671769598206,{"$nulls":4},"Ar",0.9]
[null,"dewar verde",100,0.5952380952380952,0.41463928571428565,69.65939999999999,null,19.340671769598206,{"$nulls":4},"He",0]
[null,"trappola MX40",50,0.1388888888888889,0.09674916666666666,34.829699999999995,null,20.09012385772299,{"$nulls":5},99.9]
[null,"trappola KX400",50,0.1388888888888889,0.09674916666666666,34.829699999999995,null,20.09012385772299]
[null,"trappola TL200",50,0.1388888888888889,0.09674916666666666,34.829699999999995,null,20.09012385772299]
[null,null,null,1.6071428571428572,1.1195260714285713]
["Elio Liquido"]
[null,"dewar trasporto",250,1.0416666666666667,0.7854166666666668,188.5,null,17.15686460807601]
[null,"MX40",60,0.625,0.47125,45.24,null,19.860102943117326]
[null,"KX400",100,1.0416666666666667,0.7854166666666668,75.4,null,19.22248243559719]
[null,"TL200",60,0.625,0.47125,45.24,null,19.860102943117326]
[null,null,null,3.333333333333334,2.5133333333333336]
[]
[]
["Note:"]
["evaporazione normale:"]
["è l'evaporazione statica dai vari contenitori che è ragionevole immaginare possano  essere tutti pieni contemporaneamente. In condizioni normali"]
["questo gas evaporato è convogliato all'esterno del laboratorio attraverso le apposite tubazioni in rame."]
["quenching:"]
["è l'evento catastrofico, causato per esempio dalla perdita del vuoto di isolamento o dalla rottura del contenitore, in cui tutto il liquido contenuto"]
["evapora molto velocemente. La velocità del processo dipende dalla causa. E dipende dal liquido. Una rottura parziale del vuoto di isolamento (plausibile) potrebbe"]
["provocare l'evaporazione totale in un tempo dell'ordine dell'ora. E' poco plausibile immaginare che il quenching avvenga per più di un contenitore per volta."]
["E' difficile immaginare un processo a catena, per cui il quenching di un contenitore causi il quenching degli altri."]
[]
["Esistono procedure controllate che possono portare ad una evaporazione superiore a quella dovuta alla perdita statica. In condizioni normali il gas evaporato viene"]
["viene immesso nelle tubazioni di rame per mandarlo all'esterno. Durante queste operazioni non abbiamo mai osservato una riduzione del livello di ossigeno in ambiente."]
[]
["Procedura","Liquido","durata","tasso di evaporazione massimo",null,"totale"]
[null,null,"[h]","[l/h]","[m3/h]","[m3]"]
["trasferimento","Elio Liquido",0.25,60,45.24,11.31,null,20.62994824690681]
["riscaldamento","Elio Liquido",2,30,22.62,45.24,null,19.860102943117326]
["raffreddamento","Elio Liquido",2,20,15.08,30.16,null,20.1950433926814]
["raffreddamento","Azoto Liquido",3,13.333333333333334,9.28792,27.86376,null,20.247038628411136]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}