# Check-list

Hai controllato se:
1. I refrigeratori a diluizione sono in sicurezza
  1. solo valvole verdi aperte (KX400, MX40) o … (TL200)
  2. V14 chiusa (KX400, MX40) o … (TL200)
  3. valvole dumps aperte
  4. heaters regolati correttamente
  5. liquidi sufficienti (elio liquido nel Main Bath e nella 1KPot, azoto liquido nelle trappole)
  6. 1KPot sotto controllo
  7. misuratori di livello in low rate
  8. Main Bath (recovery) collegato alla linea di recupero (la valvola a muro è aperta) o chiuso con valvola di non ritorno
2. I dewar per l'elio liquido sono in sicurezza
  1. valvola di sicurezza aperta
  2. sfiato aperto e collegato alla linea di recupero (la valvola a muro è aperta)
  3. valvola superiore chiusa
3. I dewar per l'azoto liquido sono in sicurezza
  1. posizione verticale
  2. valvola per lo spillaggio chiusa
  3. valvola per la pressurizzazione chiusa
4. Le pompe e il cercafughe sono in sicurezza
  1. vent automatico disattivato
  2. alimentati da UPS
  3. scarichi collegati al recupero
5. I 2 sensori dell'ossigeno non hanno anomalie e l'elettrovalvola di intercettazione sulla linea dell'azoto gassoso non è stata bypassata
6. Le 2 valvoline su tutti i riduttori dei gas sono chiuse
7. Il carro ponte e il paranco monorotaia sono spenti e in sicurezza
8. Il carrello elevatore è in sicurezza, spento e senza chiave
9. Le sorgenti radioattive sono riposte o segnalate chiaramente
10. I saldatori e le piastre riscaldanti sono spenti
11. I bagni a ultrasuoni sono spenti
12. Il rubinetto dell'acqua è chiuso
13. Le lampade a piantana su ruote sono spente e scollegate dalla presa
14. Le botole sotto i criostati sono chiuse
15. Le ringhiere del soppalco sono in posizione
16. Le porte dei laboratori sono chiuse
17. Sono segnalati tutti i pericoli con catenelle o nastri bianco-rossi
18. C'è qualcuno reperibile