Sicurezza in Laboratorio

Università di Milano-Bicocca: Sicurezza

Norme di comportamento generali

non rimanere mai da soli in laboratorio 1) tutti gli apparati possono essere supervisionati da remoto 2) In nessun caso ci può essere permanenza di studenti senza supervisione

leggere attentamente i manuali di istruzione degli strumenti utilizzati

prima di lasciare il laboratorio verificare sempre che tutti gli strumenti siano in sicurezza (check-list)

utilizzare elmetti, guanti e occhiali protettivi quando necessario

documentare tutte le operazioni eseguite sugli appositi log-book

delimitare le zone a rischio con l'apposita catenella bianco-rossa o con il nastro

qualora sia necessario accedere al laboratorio fuori dall'orario di apertura del dipartimento è obbligatorio essere in 2 e comunicarlo preventivamente al Preposto

non manomettere o rimuovere i dispositivi di sicurezza

lasciare libero l'accesso ai portelloni neri che costituiscono le uscite di sicurezza del laboratorio (non ingombrare il corridoio, non ostruire le porte, …)

lasciare libero l'accesso alle porte dei laboratori

non rimuovere le ringhiere del soppalco

utilizzare scarpe adatte (per esempio chiuse e senza tacco) per evitare incidenti sulle scale e come protezione da urti e piccoli sversamenti accidentali di liquidi criogenici

Persone di riferimento

Preposto per l'attività di ricerca e didattica: Angelo Nucciotti (tel. 2428)

In mancanza del preposto, delle attività in laboratorio risponde la persona più anziana (per esperienza): normalmente Elena Ferri (tel. 2107)

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP (Università di Milano-Bicocca): Chiara Sarati (tel. 6077) (email servizio.prevenzione@unimib.it]

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP (INFN Sezione di Milano-Bicocca): Giuseppe Bestiani (tel. 2330)

Esperto Qualificato del Dipartimento di Fisica: Monica Sisti (tel. 2331)

Responsabile liquidi criogenici: Giancarlo Ceruti (tel. 0266173360)

Personale abilitato all'uso dei mezzi di sollevamento: Giancarlo Ceruti, Angelo Nucciotti

Emergenze

: portineria (2099) e 112

: portineria (2099) e 112 (assicurarsi che sia scattato l'allarme incendio)

SEMPRE PER QUALSIASI EMERGENZA: portineria (2099)

Numero verde per Call Center per la richiesta di interventi manutentivi 800.292.458 (solo Codice Rosso! ovvero per interventi da eseguirsi immediatamente perché la sicurezza delle persone o delle cose è a rischio.3) Per gli altri interventi la persona autorizzata a chiamare il Call Center è Angelo Nucciotti ) pagina Unimib linee guida numero verde

Piano emergenza ed evacuazione di Ateneo

Elenco addetti all'emergenza e primo soccorso DA AGGIORNARE

Procedure di emergenza U2 per operatori esterni

Piano di evacuazione -3

In caso di allarme carenza ossigeno

abbandonare immediatamente il laboratorio

segnalare immediatamente l'allarme al preposto

non disinserire l'allarme

in ogni caso non rientrare in laboratorio prima di aver verificato da remoto (Stato dell'Unità Trattamento Aria, UTA) che il livello dell'ossigeno sia rientrato nella normalità (>20%)

non manomettere i sistemi di sicurezza:

non bypassare l'elettrovalvola che intercetta la linea dell'azoto gassoso

non danneggiare le capsule dei sensori dell'ossigeno esponendole a vapori di solventi o flussi di gas

segnalare immediatamente al preposto qualsiasi anomalia dei sensori dell'ossigeno

In caso di black-out

in caso di black-out, il sistema UPS (Uninterruptible Power Supply), grazie all'autonomia data dalle sue batterie, garantirà il funzionamento dei criostati, dei sensori per l'ossigeno, di alcune luci e di quant'altro è stato collegato ai quadri elettrici con targhetta rossa per un periodo al massimo di 30 min (dipende dal carico totale).

i computer sotto UPS faranno shutdown automaticamente dopo pochi minuti.

in caso di black-out il sistema di condizionamento e ricambio di aria (UTA) si ferma subito

terminata l'autonomia dell'UPS il sistema di rilevazione carenza ossigeno non è più attivo

in caso di black-out prolungato, se necessario, sfruttare il periodo di autonomia dato dall'UPS per mettere in sicurezza i sistemi criogenici e lasciare il laboratorio, altrimenti abbandonare subito il laboratorio

in ogni caso, terminata l'autonomia dell'UPS, abbandonare immediatamente il laboratorio

Normativa

Sicurezza sui luoghi di lavoro 4) studenti, laureandi, dottorandi e borsisti sono lavoratori a tutti gli effetti

D.Lgs 626 del 1994

D.M. 363 del 1998

Regolamento per l'attuazione del D.M. 363 del 1998 in Bicocca

D.Lgs 230 del 1995

D.Lgs 81 del 2008 (Sicurezza sul lavoro)

D. Lgs. 101 del 2020 (Radioprotezione)

Liquidi Criogenici

Liquidi utilizzati in laboratorio

Elio liquido (T=4K)

Azoto liquido (T=77K)

rischio ustione da congelamento

utilizzare sempre guanti per criogenia

indossare occhiali protettivi

non toccare parti fredde a mani nude (soprattutto i metalli)

rischio asfissia 5) la variazione di volume da liquido a gas è di circa 700 volte: 1 litro diventa 0.7 m3

fare attenzione ai sensori di ossigeno: in caso di allarme abbandonare immediatamente il laboratorio e segnalare il rischio

mantenere i contenitori di elio liquido collegati alla linea di recupero in rame

rischio esplosione 5)

verificare l'apertura delle valvole di sicurezza

verificare la chiusura delle valvole di spillaggio

prima di aprire una valvola verificare sempre la differenza di pressione

mantenere tutti i contenitori verticali

non utilizzare i dewar per versare il liquido

chiudere sempre i contenitori con gli appositi coperchi

attenzione alla formazione di tappi di ghiaccio (possibile alta pressione)

nel dubbio chiamare il responsabile

Capitolo sulla sicurezza estratto da "Handbook of Cryogenic Engineering", J. Weisand

Inventario dei liquidi criogenici e valutazione dell'impatto dovuto alla loro evaporazione

Scheda sicurezza Azoto Liquido

Scheda sicurezza Elio Liquido

Gas pressurizzati

gas distribuiti nel laboratorio: aria compressa, azoto e elio

pressioni elevate possono aversi anche nei circuiti dei refrigeratori a diluizione

chiudere sempre i due rubinetti dei punti presa

prima di aprire i rubinetti mettere i riduttori al minimo

mantenere i riduttori sotto 500 mbar

utilizzare tubi adeguati per prelevare i gas e controllarne sempre lo stato prima dell'uso

non manomettere le valvole di sicurezza

prima di aprire una valvola verificare sempre la differenza di pressione

Sorgenti Radioattive

Gli studenti non sono autorizzati a maneggiare le sorgenti radioattive

Non toccare a mani nude

Non toccare la parte attiva

Tenere a distanza dal corpo e dalle mani

Proteggere gli occhi

Limitare il tempo di utilizzo

Maneggiare con pinza

Segnalare sempre in maniera ben visibile le sorgenti (indicare tipo e attività della sorgente)

Riporre le sorgenti non utilizzate dietro una schermatura di piombo

Documentarsi prima dell'uso

Sorgenti utilizzate nel laboratorio:

60Co

55Fe

22Na

109Cd

57Co

241Am

Mezzi di sollevamento

carro-ponte, paranco elettrico, carrello elevatore e trans-pallet possono essere utilizzati solo con il supporto del personale abilitato

in presenza di carichi sospesi utilizzare gli elmetti protettivi

Impianto elettrico

è assolutamente vietato manomettere gli impianti elettrici

l'accesso ai quadri elettrici è consentito solo al personale della manutenzione

è assolutamente vietato manomettere le connessioni elettriche della strumentazione

non lasciare aperti i computer e i quadri di controllo delle apparecchiature

l'allacciamento elettrico delle apparecchiature elettriche deve essere effettuato solo da elettricisti

non abusare delle prese multiple, verificare sempre il rating massimo

non connettere prese multiple (ciabatte) in cascata

non lasciare per terra le prese multiple, specie in prossimità di dove si usano liquidi criogenici

Procedure

Procedure operative generali fornite dal Servizio Prevenzione e Protezione

poplab001en-it.pdf

poplab002aspec.pdf

poplab005.pdf

poplab012_utilizzo_gas.pdf

Documentazione completa procedure_applicabili_lab_criostati.zipmoduli.zip

qui trovate le procedure specifiche per tutte le operazioni che comportino rischi di vario genere

Ogni utente del laboratorio deve essere registrato tramite Mod.010 per la Segnalazione del Personale per la Sorveglianza Sanitaria

Ogni utente del laboratorio deve prendere visione di

tutte le Procedure Operative generali indicate sopra

delle norme, istruzioni e procedure specifiche del laboratorio Criostati che sono presenti in questa pagina o raggiungibili con un link

Ogni utente del laboratorio deve sottoscrivere il Mod.052 (Ricevuta ricevimento materiale informativo per sicurezza e salute)

Ogni utente del laboratorio deve stampare e sottoscrivere la presente pagina

Bibliografia (da leggere!)

"Safety Matters", Oxford Instruments

"Practical Cryogenics", Oxford Instruments

Il sottoscritto ……………………………………………………………….

dichiara di aver letto e compreso le informazioni contenute in questa pagina, nei documenti allegati e nelle pagine collegate.

Data ……………………………………….

Firma ………………………………………