# Sicurezza in Laboratorio
Università di Milano-Bicocca: Sicurezza
## Norme di comportamento generali
- non rimanere mai da soli in laboratorio [1)][2)]
  [1)] tutti gli apparati possono essere supervisionati da remoto
  [2)] In nessun caso ci può essere permanenza di studenti senza supervisione
- leggere attentamente i manuali di istruzione degli strumenti utilizzati
- prima di lasciare il laboratorio verificare sempre che tutti gli strumenti siano in sicurezza (check-list)
- utilizzare elmetti, guanti e occhiali protettivi quando necessario
- documentare tutte le operazioni eseguite sugli appositi log-book
- delimitare le zone a rischio con l'apposita catenella bianco-rossa o con il nastro
- qualora sia necessario accedere al laboratorio fuori dall'orario di apertura del dipartimento è obbligatorio essere in 2 e comunicarlo preventivamente al Preposto
- non manomettere o rimuovere i dispositivi di sicurezza
- lasciare libero l'accesso ai portelloni neri che costituiscono le uscite di sicurezza del laboratorio (non ingombrare il corridoio, non ostruire le porte, …)
- lasciare libero l'accesso alle porte dei laboratori
- non rimuovere le ringhiere del soppalco
- utilizzare scarpe adatte (per esempio chiuse e senza tacco) per evitare incidenti sulle scale e come protezione da urti e piccoli sversamenti accidentali di liquidi criogenici
## Persone di riferimento
- Preposto per l'attività di ricerca e didattica: Angelo Nucciotti (tel. 2428)
- In mancanza del preposto, delle attività in laboratorio risponde la persona più anziana (per esperienza): normalmente Elena Ferri (tel. 2107)
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP (Università di Milano-Bicocca): Chiara Sarati (tel. 6077) (email servizio.prevenzione@unimib.it]
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP (INFN Sezione di Milano-Bicocca): Giuseppe Bestiani (tel. 2330)
- Esperto Qualificato del Dipartimento di Fisica: Monica Sisti (tel. 2331)
- Responsabile liquidi criogenici: Giancarlo Ceruti (tel. 0266173360)
- Personale abilitato all'uso dei mezzi di sollevamento: Giancarlo Ceruti, Angelo Nucciotti
## Emergenze
- : portineria (2099) e 112
- : portineria (2099) e 112 (assicurarsi che sia scattato l'allarme incendio)
- SEMPRE PER QUALSIASI EMERGENZA: portineria (2099)
- Pagina emergenze di Ateneo
- Guida pratica in caso di emergenza
- Numero verde per Call Center per la richiesta di interventi manutentivi 800.292.458 (solo Codice Rosso! ovvero per interventi da eseguirsi immediatamente perché la sicurezza delle persone o delle cose è a rischio.[3)]) pagina Unimib linee guida numero verde
  [3)] Per gli altri interventi la persona autorizzata a chiamare il Call Center è Angelo Nucciotti
- Piano emergenza ed evacuazione di Ateneo
- Elenco addetti all'emergenza e primo soccorso DA AGGIORNARE
- Procedure di emergenza U2 per operatori esterni
- Piano di evacuazione -3
## In caso di allarme carenza ossigeno
- abbandonare immediatamente il laboratorio
- segnalare immediatamente l'allarme al preposto
- non disinserire l'allarme
- in ogni caso non rientrare in laboratorio prima di aver verificato da remoto (Stato dell'Unità Trattamento Aria, UTA) che il livello dell'ossigeno sia rientrato nella normalità (>20%)
- non manomettere i sistemi di sicurezza:
  - non bypassare l'elettrovalvola che intercetta la linea dell'azoto gassoso
  - non danneggiare le capsule dei sensori dell'ossigeno esponendole a vapori di solventi o flussi di gas
- segnalare immediatamente al preposto qualsiasi anomalia dei sensori dell'ossigeno
## In caso di black-out
- in caso di black-out, il sistema UPS (Uninterruptible Power Supply), grazie all'autonomia data dalle sue batterie, garantirà il funzionamento dei criostati, dei sensori per l'ossigeno, di alcune luci e di quant'altro è stato collegato ai quadri elettrici con targhetta rossa per un periodo al massimo di 30 min (dipende dal carico totale).
- i computer sotto UPS faranno shutdown automaticamente dopo pochi minuti.
- in caso di black-out il sistema di condizionamento e ricambio di aria (UTA) si ferma subito
- terminata l'autonomia dell'UPS il sistema di rilevazione carenza ossigeno non è più attivo
- in caso di black-out prolungato, se necessario, sfruttare il periodo di autonomia dato dall'UPS per mettere in sicurezza i sistemi criogenici e lasciare il laboratorio, altrimenti abbandonare subito il laboratorio
- in ogni caso, terminata l'autonomia dell'UPS, abbandonare immediatamente il laboratorio
## Normativa
- Sicurezza sui luoghi di lavoro [4)]
  [4)] studenti, laureandi, dottorandi e borsisti sono lavoratori a tutti gli effetti
  - D.Lgs 626 del 1994
  - D.M. 363 del 1998
  - Regolamento per l'attuazione del D.M. 363 del 1998 in Bicocca
  - D.Lgs 230 del 1995
  - D.Lgs 81 del 2008 (Sicurezza sul lavoro)
  - D. Lgs. 101 del 2020 (Radioprotezione)
## Liquidi Criogenici
- Liquidi utilizzati in laboratorio
  - Elio liquido (T=4K)
  - Azoto liquido (T=77K)
- rischio ustione da congelamento
  - utilizzare sempre guanti per criogenia
  - indossare occhiali protettivi
  - non toccare parti fredde a mani nude (soprattutto i metalli)
- rischio asfissia [5)]
  [5)] la variazione di volume da liquido a gas è di circa 700 volte: 1 litro diventa 0.7 m3
  - fare attenzione ai sensori di ossigeno: in caso di allarme abbandonare immediatamente il laboratorio e segnalare il rischio
  - mantenere i contenitori di elio liquido collegati alla linea di recupero in rame
- rischio esplosione 5)
  - verificare l'apertura delle valvole di sicurezza
  - verificare la chiusura delle valvole di spillaggio
  - prima di aprire una valvola verificare sempre la differenza di pressione
- mantenere tutti i contenitori verticali
- non utilizzare i dewar per versare il liquido
- chiudere sempre i contenitori con gli appositi coperchi
- attenzione alla formazione di tappi di ghiaccio (possibile alta pressione)
- nel dubbio chiamare il responsabile
- Capitolo sulla sicurezza estratto da "Handbook of Cryogenic Engineering", J. Weisand
- Inventario dei liquidi criogenici e valutazione dell'impatto dovuto alla loro evaporazione
- Scheda sicurezza Azoto Liquido
- Scheda sicurezza Elio Liquido
## Gas pressurizzati
- gas distribuiti nel laboratorio: aria compressa, azoto e elio
- pressioni elevate possono aversi anche nei circuiti dei refrigeratori a diluizione
- chiudere sempre i due rubinetti dei punti presa
- prima di aprire i rubinetti mettere i riduttori al minimo
- mantenere i riduttori sotto 500 mbar
- utilizzare tubi adeguati per prelevare i gas e controllarne sempre lo stato prima dell'uso
- non manomettere le valvole di sicurezza
- prima di aprire una valvola verificare sempre la differenza di pressione
## Sorgenti Radioattive
- Gli studenti non sono autorizzati a maneggiare le sorgenti radioattive
- Non toccare a mani nude
- Non toccare la parte attiva
- Tenere a distanza dal corpo e dalle mani
- Proteggere gli occhi
- Limitare il tempo di utilizzo
- Maneggiare con pinza
- Segnalare sempre in maniera ben visibile le sorgenti (indicare tipo e attività della sorgente)
- Riporre le sorgenti non utilizzate dietro una schermatura di piombo
- Documentarsi prima dell'uso
- Sorgenti utilizzate nel laboratorio:
  - 60Co
  - 55Fe
  - 22Na
  - 109Cd
  - 57Co
  - 241Am
## Mezzi di sollevamento
- carro-ponte, paranco elettrico, carrello elevatore e trans-pallet possono essere utilizzati solo con il supporto del personale abilitato
- in presenza di carichi sospesi utilizzare gli elmetti protettivi
## Impianto elettrico
- è assolutamente vietato manomettere gli impianti elettrici
- l'accesso ai quadri elettrici è consentito solo al personale della manutenzione
- è assolutamente vietato manomettere le connessioni elettriche della strumentazione
- non lasciare aperti i computer e i quadri di controllo delle apparecchiature
- l'allacciamento elettrico delle apparecchiature elettriche deve essere effettuato solo da elettricisti
- non abusare delle prese multiple, verificare sempre il rating massimo
- non connettere prese multiple (ciabatte) in cascata
- non lasciare per terra le prese multiple, specie in prossimità di dove si usano liquidi criogenici
## Procedure
- Modulistica e procedure
- Procedure operative generali fornite dal Servizio Prevenzione e Protezione
  - poplab001en-it.pdf
  - poplab002aspec.pdf
  - poplab005.pdf
  - poplab012_utilizzo_gas.pdf
- Documentazione completa procedure_applicabili_lab_criostati.zipmoduli.zip
- qui trovate le procedure specifiche per tutte le operazioni che comportino rischi di vario genere
- Ogni utente del laboratorio deve essere registrato tramite Mod.010 per la Segnalazione del Personale per la Sorveglianza Sanitaria
- Ogni utente del laboratorio deve prendere visione di
  - tutte le Procedure Operative generali indicate sopra
  - delle norme, istruzioni e procedure specifiche del laboratorio Criostati che sono presenti in questa pagina o raggiungibili con un link
- Ogni utente del laboratorio deve sottoscrivere il Mod.052 (Ricevuta ricevimento materiale informativo per sicurezza e salute)
- Ogni utente del laboratorio deve stampare e sottoscrivere la presente pagina
## Bibliografia (da leggere!)
- "Safety Matters", Oxford Instruments
- "Practical Cryogenics", Oxford Instruments

Il sottoscritto ……………………………………………………………….
dichiara di aver letto e compreso le informazioni contenute in questa pagina, nei documenti allegati e nelle pagine collegate.
Data ……………………………………….
Firma ………………………………………